## 1-分析概览
项目 | 内容
分析运行编号 | RUN-E021061400C9
分析时间 | 2026-06-10 18:19:43
本次覆盖批次数量 | 3
输入目录 | /Users/mac/pro/solo/workspaces/y12799/input
输出目录 | /Users/mac/pro/solo/workspaces/y12799/output
【异常统计】
未解决异常总数 | 9
已解决异常总数（沿用历史） | 0
· 严重异常 | 4
· 警告异常 | 5
· 提示 | 0
【下一步动作分布】
· 拦截放行 | 0
· 补材料 | 1
· 改口径 | 1
· 复测 | 0
· 待审核 | 2

## 2-逐批次结论
批次号 | 试剂盒名称 | 本轮是第几次分析 | 当前总体状态 | 5类材料齐全性 | 空白对照数 | 反应时间漏记数 | 异常分布 | ⚠️ 拦截/预警原因（给课题组的说明） | ✅👉 下一步动作（补材料/改口径/复测） | 批次持续追踪：复测建议 | 未解决异常ID清单 | 人工备注（原样保留）
KIT-2026-06A01 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 3 | 待整改：反应时间漏记、批间差CV超差、温度曲线超差、空白对照不足 | 试剂台账=正常；实验记录=正常；称量单=正常；反应时间=异常；温度曲线=正常 | 2个 （要求≥3个） ❌不达标 | 2 / 18 | 严重=2项；警告=3项 | 称量偏差超过5.0%已超出分析天平允许范围，可能影响试剂浓度配比。建议重新称量并复核；如系试剂本身吸湿性导致，请在备注中记录温湿度并重新标定浓度。 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。 | 【补材料】共1项 • 1项称量偏差超过5.0%（称量单校验） 【改口径】共1项 • 2条反应时间实际时长未填写（反应时间校验） 【建议复测】共3项 • 空白对照数量不足（需≥3个）（空白对照校验） • 1条温度曲线偏差超过±2.0℃（温度曲线校验） • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） | 反应时间漏记、批间差CV超差、温度曲线超差、空白对照不足 | BC-KIT-2026-06A01-A6CAFDBC、RTM-KIT-2026-06A01-A62CBA6F、WSC-KIT-2026-06A01-60B290F6、TC-KIT-2026-06A01-1B859461、CV-KIT-2026-06A01-6B2F8FF7 | 这轮实验中间仪器跳了一次报错 但重启后继续了 结果看起来还行 称的时候手抖了一下 多倒了一点点 懒得重新称了 应该问题不大 这步时间忘了记了 应该跟标准时间差不多吧 这个点温度有点飘 可能开关门影响的
KIT-2026-06A02 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 3 | 待整改：批间差CV超差 | 试剂台账=正常；实验记录=正常；称量单=正常；反应时间=正常；温度曲线=正常 | 8个 （要求≥3个） ✅达标 | 0 / 18 | 严重=1项；警告=2项 | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。 | 【建议复测】共1项 • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） 【待审核】共2项 • 1条反应时间偏差超过±2分钟（反应时间校验） • 1项称量偏差介于2.0%~5.0%（称量单校验） | 批间差CV超差 | RTD-KIT-2026-06A02-25B8D292、WSW-KIT-2026-06A02-6E12B54A、CV-KIT-2026-06A02-E3E59356
KIT-2026-06B03 | C反应蛋白检测试剂盒 | 3 | 待整改：批间差CV超差 | 试剂台账=正常；实验记录=正常；称量单=正常；反应时间=正常；温度曲线=正常 | 11个 （要求≥3个） ✅达标 | 0 / 18 | 严重=1项 | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。 | 【建议复测】共1项 • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） | 批间差CV超差 | CV-KIT-2026-06B03-497FFCA8 | 这瓶抗体上次拆封后可能有轻微析出现象 但继续用了不影响？

## 3-动作看板
动作分类 | 严重程度 | 批次号 | 异常ID | 来源模块 | 异常类型 | 标题 | 细节 | 【为什么被拦/预警】（上下文说明） | 相关记录ID | 人工备注（原样）
[补材料] 补材料 | 🔴 严重 | KIT-2026-06A01 | WSC-KIT-2026-06A01-60B290F6 | 称量单校验 | 称量偏差过大 | 1项称量偏差超过5.0% | KIT-2026-06A01-EXP01/包被抗体母液: 理论10.0mg 实际10.62mg 偏差6.2% | 称量偏差超过5.0%已超出分析天平允许范围，可能影响试剂浓度配比。建议重新称量并复核；如系试剂本身吸湿性导致，请在备注中记录温湿度并重新标定浓度。 | WS-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP01-0000 | 称的时候手抖了一下 多倒了一点点 懒得重新称了 应该问题不大
[改口径] 改口径 | 🟡 警告 | KIT-2026-06A01 | RTM-KIT-2026-06A01-A62CBA6F | 反应时间校验 | 反应时间漏记 | 2条反应时间实际时长未填写 | 共2条反应时间未记录实际时长，涉及1个实验。实验KIT-2026-06A01-EXP03漏记2步：加酶标抗体, 显色 | 反应时间是批间差分析的关键协变量。漏记导致无法判断是试剂本底差异还是操作时间差异引起的结果波动。请从仪器日志或实验监控录像中补录实际时长；如确实无法回忆，请在备注栏标注"按标准时间计"并签字确认。 | RT-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP03-加酶标抗体-0014、RT-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP03-显色-0016 | 这步时间忘了记了 应该跟标准时间差不多吧 ¦ 这步时间忘了记了 应该跟标准时间差不多吧
[复测] 建议复测 | 🔴 严重 | KIT-2026-06A01 | CV-KIT-2026-06A01-6B2F8FF7 | 批间差计算 | 批间差CV超差 | 3项指标批间差CV超标 | 称量值批间CV: CV=143.4% (阈值≤10.0%, 均值=172.133, SD=246.808, n=9)；空白对照批间CV: CV=173.2% (阈值≤10.0%, 均值=0.667, SD=1.155, n=3)；反应时间批间CV: CV=83.6% (阈值≤10.0%, 均值=12.662, SD=10.584, n=16) | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。
[复测] 建议复测 | 🔴 严重 | KIT-2026-06A02 | CV-KIT-2026-06A02-E3E59356 | 批间差计算 | 批间差CV超差 | 3项指标批间差CV超标 | 称量值批间CV: CV=143.5% (阈值≤10.0%, 均值=171.970, SD=246.691, n=9)；空白对照批间CV: CV=21.7% (阈值≤10.0%, 均值=2.667, SD=0.577, n=3)；反应时间批间CV: CV=77.2% (阈值≤10.0%, 均值=13.300, SD=10.268, n=18) | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。
[复测] 建议复测 | 🔴 严重 | KIT-2026-06B03 | CV-KIT-2026-06B03-497FFCA8 | 批间差计算 | 批间差CV超差 | 3项指标批间差CV超标 | 称量值批间CV: CV=143.5% (阈值≤10.0%, 均值=171.948, SD=246.689, n=9)；空白对照批间CV: CV=15.7% (阈值≤10.0%, 均值=3.667, SD=0.577, n=3)；反应时间批间CV: CV=77.7% (阈值≤10.0%, 均值=12.972, SD=10.076, n=18) | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。
[复测] 建议复测 | 🟡 警告 | KIT-2026-06A01 | BC-KIT-2026-06A01-A6CAFDBC | 空白对照校验 | 空白对照缺失/不足 | 空白对照数量不足（需≥3个） | 本批次共3个实验，空白对照总数=2个，平均每个实验=0.7个。实验KIT-2026-06A01-EXP01(批间差平行实验)完全未设置空白对照 实验KIT-2026-06A01-EXP02(批间差平行实验)完全未设置空白对照 各实验明细：KIT-2026-06A01-EXP01=0个, KIT-2026-06A01-EXP02=0个, KIT-2026-06A01-EXP03=2个 | 规范要求每批次至少3个空白对照用于批间差CV计算，本批次仅2个。如不补充，CV结果置信度不足，结论仅作为参考，不建议用于试剂盒放行判定。 | EX-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP01-0000、EX-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP02-0001、EX-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP03-0002 | 这轮实验中间仪器跳了一次报错 但重启后继续了 结果看起来还行
[复测] 建议复测 | 🟡 警告 | KIT-2026-06A01 | TC-KIT-2026-06A01-1B859461 | 温度曲线校验 | 温度曲线超差 | 1条温度曲线偏差超过±2.0℃ | KIT-2026-06A01-EXP01/孵育温度曲线: 最大偏差2.3℃ | 温度偏差超过±2.0℃可能改变酶活和杂交效率。如为设备偶发故障且时间<3min，可补录说明后保留；如持续异常，建议更换温控模块后复测对应批次，否则批间差CV结果不具备可比性。 | TC-KIT-2026-06A01-KIT-2026-06A01-EXP01-孵育温度曲线 | 这个点温度有点飘 可能开关门影响的
[审核] 待审核 | 🟡 警告 | KIT-2026-06A02 | RTD-KIT-2026-06A02-25B8D292 | 反应时间校验 | 反应时间超差 | 1条反应时间偏差超过±2分钟 | KIT-2026-06A02-EXP01/加样孵育: 标准30min vs 实际34min, 差4.5min | 反应时间偏差可能影响酶促反应动力学，需结合对应孔的OD值变化综合判断。如该孔同时伴随CV异常，建议标注为可疑数据；如结果稳定，可在备注中说明原因后保留。 | RT-KIT-2026-06A02-KIT-2026-06A02-EXP01-加样孵育-0018
[审核] 待审核 | 🟡 警告 | KIT-2026-06A02 | WSW-KIT-2026-06A02-6E12B54A | 称量单校验 | 称量偏差偏大 | 1项称量偏差介于2.0%~5.0% | KIT-2026-06A02-EXP02/HRP-标记抗体: 理论5.0mg 实际5.165mg 偏差3.3% | 称量偏差在允许边缘，请在复核时重点检查对应孔的复现性；如无其他异常可放行。 | WS-KIT-2026-06A02-KIT-2026-06A02-EXP02-0013

## 4-批间差CV
批次号 | 指标名称 | 数据来源 | 样本数 n | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV(%) | 阈值(%) | 判定
KIT-2026-06A01 | 称量值批间CV | 称量单 | 9 | 172.1329 | 246.8075 | 143.38 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06A01 | 空白对照批间CV | 实验记录 | 3 | 0.6667 | 1.1547 | 173.21 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06A01 | 反应时间批间CV | 反应时间 | 16 | 12.6625 | 10.5842 | 83.59 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06A02 | 称量值批间CV | 称量单 | 9 | 171.9699 | 246.6914 | 143.45 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06A02 | 空白对照批间CV | 实验记录 | 3 | 2.6667 | 0.5774 | 21.65 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06A02 | 反应时间批间CV | 反应时间 | 18 | 13.3 | 10.2682 | 77.2 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06B03 | 称量值批间CV | 称量单 | 9 | 171.9483 | 246.6886 | 143.47 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06B03 | 空白对照批间CV | 实验记录 | 3 | 3.6667 | 0.5774 | 15.75 | 10 | ❌超差
KIT-2026-06B03 | 反应时间批间CV | 反应时间 | 18 | 12.9722 | 10.0761 | 77.67 | 10 | ❌超差

## 5-人工备注
批次号 | 人工备注原话（系统未做任何修改）
KIT-2026-06A01 | 这轮实验中间仪器跳了一次报错 但重启后继续了 结果看起来还行
KIT-2026-06A01 | 称的时候手抖了一下 多倒了一点点 懒得重新称了 应该问题不大
KIT-2026-06A01 | 这步时间忘了记了 应该跟标准时间差不多吧
KIT-2026-06A01 | 这个点温度有点飘 可能开关门影响的
KIT-2026-06B03 | 这瓶抗体上次拆封后可能有轻微析出现象 但继续用了不影响？